广东石油化工学院物资采购项目审批表

| 申购二级单位（盖章） |  |  | 化学工程学院 |  |  | 物资使用单位 |  |  | 高分子系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目名称 |  | 高分子材料与工程专业认证仪器设备补充 |  |  |  | 联系人及电话 |  |  | 付文/13692626047 |  |
| 经费预算项目编码 |  |  |  |  |  | 本次申购预算（万元） |  |  | 150 |  |
| 经费预算项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型(“√”) |  | □第二类及财政专项□教研、科研、学科项目、人才专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物资名称 |  |  | 品牌或规格 | 单位 |  | 申请数量 | 单价（元） |  | 总价（元） |
| 1 | 见附表1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （如不够填写可以另附表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申购 单位 意见 | 申请采购理由（用途）： 高分子材料与工程专业学生人数与老师人数近年来逐渐增多，现有的仪器设备已不能完全满足学生和老师的教学与科研需求。特别是，专业认证对高分子材料与工程的相关教学实训设备提出了台套数要求。该批设备的购置，对于评价高分子合成材料的好坏、评价高分子加工实验所加工材料的性能、对于扩展学生关于高分子世界的认识都能起到明显的作用。该批设备的购置，将用于材料学专业、材料控制与加工等专业学生的教学实验，也将用于化学与机电相关专业的教学实验。该批设备的购置，对于提升材料学相关专业的科研条件，对于已立项的包括国家基金、省基金等项目的科研工作顺利开展与结题，对于提升全校的整体科研水平都能起到良好的作用。 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申购单位领导意见： 单位负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目经费主管部门意见 | 负责人（签字）： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 审计处意见 | 处长（签字）： 年 月 日 |
| 分管经费校领导意见 | 签 字： 年 月 日 |
| 分管财务校领导意见 | 签 字： 年 月 日 |
| 校长意见： 签 字： 年 月 日 |  |

备注：①此表双面打印，属于教研、科研、学科（含人才专项）项目预算金额在1万元及以下的由课题(项目)负责人审批，1万元以上3万元及以下的立项，由物资使用二级单位负责人审批，3万元以上5万元及以下的立项，由相应业务职能部门负责人审批；②属于第二类和财政专项的项目预算金额在5万元及以下的，由经费管理单位（部门）负责人审批。③所有采购项目预算金额达到5万元以上的采购项目需经审计处和分管经费领导审核，达到10万元及以上的项目还需分管财务校领导审核，20万元及以上的项目报校长审批。④预算金额在10万元及以上的采购项目需附《广东石油化工学院重大项目建设申报书》。

# 附表1 拟采购物资表

| 序号 | 物资名称 | 品牌或规格 | 单位 | 申请数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子万能试验机（一） | 见附件1 | 台 | 1 | 180000 | 180000 |
| 2 | 电子万能试验机（二） | 见附件2 | 台 | 1 | 180000 | 180000 |
| 3 | 简支梁冲击试验机 | 见附件3 | 台 | 4 | 12000 | 48000 |
| 4 | 电动塑料洛氏硬度计 | 见附件4 | 台 | 4 | 9800 | 39200 |
| 5 | 数字绝缘电阻测定仪 | 见附件5 | 台 | 2 | 3150 | 6300 |
| 6 | 偏光显微镜 | 见附件6 | 台 | 2 | 12500 | 25000 |
| 7 | 无转子橡胶硫化仪 | 见附件7 | 台 | 1 | 176900 | 176900 |
| 8 | 熔体流动速率测定仪 | 见附件8 | 台 | 4 | 14000 | 56000 |
| 9 | 热变型维卡软化点温度测定仪 | 见附件9 | 台 | 4 | 49300 | 197200 |
| 10 | 注塑机 | 见附件10 | 台 | 1 | 250000 | 250000 |
| 11 | 开炼机 | 见附件11 | 台 | 1 | 53000 | 53000 |
| 12 | 平板硫化机 | 见附件12 | 台 | 1 | 95000 | 95000 |
| 13 | 电动搅拌机 | 见附件13 | 台 | 25 | 6980 | 174500 |
| 14 | 水浴锅 | 见附件14 | 台 | 14 | 1350 | 18900 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1500000 |

拟采购物资相关技术参数

附件1 电子万能试验机（一）

1、主机最大负载：10KN；
2、载荷精度: class 0.5，0.4%－100%；
▲3、最大试验速度：500mm/min；

4、最小试验速度：0.001mm/min；
▲5、横梁最大行程：1000 mm；
6、立柱间距：340mm；
★7、数据采样频率：1000Hz；

★8、控制环频率：1000Hz；
★9、位置控制分辨率：约0.041um；

★10、分辨率20 bit;

11、控制器

★11.1 两个BNC监视器连接器

★11.2 内置USB2.0用于PC通讯

★11.3 三个光隔离数字输入和输出端 
12、加载方式：无间隙球形丝杠高精度恒速加载;
13、速度控制精度：设定速度<0.01 mm/min;速度准确度在设定速度的±1.0%范围内;设定速度≥0.01 mm/min; 速度准确度在设定速度的±0.2%范围内;

14、环境要求：

A、工作温度：5～40℃

B、工作温度：5-85%不凝结
C、储存温度：-18到49℃

D、最大储存温度：90%不凝结

15、标准附件功能：
★A、传感器特性值的自识别功能。
B、载荷显示功能、应力显示功能。
C、载荷自动调零功能。
★D、载荷自动校准功能。
E、破断检测功能、自动返回功能。
F、传感器过载检出功能。
G、触碰检出功能。

H、提供力超载保护、电流过载保护、电压过载保护、超速保护和位移超量程保护
I、电脑模拟记入输出及打印机输出。

16、软件：

其主要特性与功能包括以下几个方面：

A、采用windows系统的图形用户界面，中文界面,以及中文版的说明书。

B、采用图形拖拉来设计试验流程;

C、用户自己可以创建测试模板;

D、数据采集（可以设定定时，峰值 / 谷值，水平交叉，循环/对数形）;

E、正弦波，方波，三角波，锯齿波，保持和自定义波形动作;

F、绘制基本结果的图形;

H、传感器的自动标定和平衡

I、试验方法标准库ASTM, ISO, DIN, EN, BS等，拥有拉伸，压缩，弯曲和剥离测试模板。

J、测试中或测试后就能生成报告;

17、主要配置：

17.1 台式主机架(带预应力的双立柱无间隙滚珠丝杠，高精度导杆，最大载荷10KN)

17.2 10KN力传感器（带自动识别和自动校正功能）

200N力传感器（带自动识别和自动校正功能）

★17.3 控制器(1000 Hz的数据采样速率，1000 Hz的闭环控制速率)

★17.4 应变通道：1个应变通道，通道1000Hz

★17.5 中文、英语、日语、德语、法语、西班牙等12种国家语言试验软件一套，在同一操作界面上可轻松切换。

17.6 拉伸夹具：额定力值：10KN；

钳口类型：夹持尺寸范围: 平钳口：0-6、6-12，V型钳口：φ4-φ9、φ9-φ14。

17.7 轴向电子引伸计一只：50mm标距，25mm变形；

17.8 旋转大变形测量装置一套：最小标距10mm，测量范围850mm；

（不使用时可将大变形测试臂旋转至固定位置锁定，释放试验空间用于其他试验）

17.9 薄膜拉伸夹具一套：

★17.10 多功能手持器(包括开始键、 停止键、 返车键、上行下行键、暂停键、使能/非使能键、 两个可编程的功能按键和一个滚轮)；

17.11品牌电脑一台；

17.12品牌打印机一台。

★18.须提供生产厂家或总代理出具的售后服务承诺书。

附件2 电子万能试验机（二）

1.主机最大负载：10KN；
2.载荷精度: class 0.5，0.4%－100%；
▲3.最大试验速度：500mm/min；

4.最小试验速度：0.001mm/min；
▲5.横梁最大行程：1000 mm；
6.立柱间距：340mm；
★7.数据采样频率：1000Hz；

★8.控制环频率：1000Hz；
★9.位置控制分辨率：约0.041um；

★10.分辨率20 bit;

11.控制器

★11.1 两个BNC监视器连接器

★11.2 内置USB2.0用于PC通讯

★11.3 三个光隔离数字输入和输出端 
12.加载方式：无间隙球形丝杠高精度恒速加载;
13.速度控制精度：设定速度<0.01 mm/min;速度准确度在设定速度的±1.0%范围内;设定速度≥0.01 mm/min; 速度准确度在设定速度的±0.2%范围内;

14.环境要求：

A、工作温度：5～40℃

B、工作温度：5-85%不凝结
C、储存温度：-18到49℃

D、最大储存温度：90%不凝结

15.标准附件功能：
★A、传感器特性值的自识别功能。
B、载荷显示功能、应力显示功能。
C、载荷自动调零功能。
★D、载荷自动校准功能。
E、破断检测功能、自动返回功能。
F、传感器过载检出功能。
G、触碰检出功能。

H、提供力超载保护、电流过载保护、电压过载保护、超速保护和位移超量程保护
I、电脑模拟记入输出及打印机输出。

16.软件：

其主要特性与功能包括以下几个方面：

A、采用windows系统的图形用户界面，中文界面,以及中文版的说明书。

B、采用图形拖拉来设计试验流程;

C、用户自己可以创建测试模板;

D、数据采集（可以设定定时，峰值 / 谷值，水平交叉，循环/对数形）;

E、正弦波，方波，三角波，锯齿波，保持和自定义波形动作;

F、绘制基本结果的图形;

H、传感器的自动标定和平衡

I、试验方法标准库ASTM, ISO, DIN, EN, BS等，拥有拉伸，压缩，弯曲和剥离测试模板。

J、测试中或测试后就能生成报告;

17.主要配置：

17.1 台式主机架(带预应力的双立柱无间隙滚珠丝杠，高精度导杆，最大载荷10KN)

17.2 10KN力传感器（带自动识别和自动校正功能）

★17.3 控制器(1000 Hz的数据采样速率，1000 Hz的闭环控制速率)

★17.4 应变通道：1个应变通道，通道1000Hz

★17.5 中文、英语、日语、德语、法语、西班牙等12种国家语言试验软件一套，在同一操作界面上可轻松切换。

17.6压缩夹具：额定力值: 10kN，直径: φ100mm；

17.7弯曲夹具：额定力值：10KN，最大跨距：200mm；弯心半径：R5；支辊半径：R2；

★17.8 多功能手持器(包括开始键、 停止键、 返车键、上行下行键、暂停键、使能/非使能键、 两个可编程的功能按键和一个滚轮)；

17.9 品牌电脑一套；

17.10 品牌打印机一台；

★18.须提供生产厂家或总代理出具的售后服务承诺书。

附件3 简支梁冲击试验机

1.冲击速度：3.8m/s

2.冲击能量（J）：0.5、1、2、4、5（J）

3.冲击摆锤力矩：Pd0.5=0.2679NM         Pd1.0=0.5358NM

Pd2.0=1.0718NM         Pd4.0=2.14359NM

Pd5.0=2.6794NM

4.摆锤预扬角：150°

5.打击中心距：230mm

6.冲击刀刃圆角半径：（2±0.5）mm；

7.冲击刀刃夹角：（30±0.1）°

8.钳口圆角半径：（1.0±0.1）mm；

9.钳口支撑线距离：40、60、70mm，

10.支座跨距：40、60、62、70、95 mm

▲11.为保证产品质量，要求生产厂家必须通过环境管理体系ISO14001、职业健康安全管理体系18001、质量管理体系ISO9001的认证，并提供厂家的盖章证明材料。

附件4 电动塑料洛氏硬度计

1.采用自动加卸试验力机构

2.装有可调总试验力保持时间的电位器

3.操作简便迅速，除度盘对零外，没有人为的操作误差

4.初试验力：10kgf(98.07N)

5.试验力：60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N)

6.硬度读取：表盘式

7.压头规格：φ3.175mm钢球压头 φ6.35mm钢球压头 φ12.7mm钢球压头

8.硬度测试范围：HRA:20-88   HRB:20-100  HRC:20-70  HRD:40-77

HRF:60-100  HRG:30-94  HRH:80-100  HRK:40-100

HRL:50-120  HRM:50-110 HRR:50-125  HRE:50-100

9.保荷时间：1-28s

10.试件最大高度：170MM

11.压头中心到机身距离：165m

12.配置要求：

12.1钢球压头压头：3支

12.2硬度块（HRE,HRL,HRM,HRR）：各1块

12.3砝码：1套

12.4仪器灯泡(GY6-12A)：2只

12.5大、中、 V型试台：各1个

▲17.为保障产品的安全使用，产品必须通过ISO9001、CE认证，并提供厂家的盖章证明材料。

附件5 数字绝缘电阻测定仪

1.测量范围0.2*106-2/1015Ω

2.测量电压100V/250V/500V/1000V

附件6 偏光显微镜

1.观察系统：平拉式双目观察头，倾角30°

2.目镜：WF 10×/18 网格目镜  、WF 10×/18十字分划、WF 10×/18 目镜  Eyepiece WF 10×/18

3.物镜 ：无应力消色差物镜 4×、10×、25×、40×、63×

4.转换器：内向式四孔转换器，中心可调

5.检偏装置：0°-90°转动式检偏器

6.勃式镜 ：勃式镜，可调中心，可调焦，可移出光路

7.圆型旋转载物台：直径Φ160mm，刻度格值1°，游标格值6'

8.聚光镜：NA1.25阿贝式聚光镜带可变光栏和滤色片

9.焦距调节：同轴粗微调焦机构，调焦范围26mm，微调格值0.002mm

10.起偏装置：可360°转动

11.照明系统：12V/20W卤素灯，亮度可调节（透射用）

12.附件：测微尺 、蓝色滤色片

附件7 无转子橡胶硫化仪

▲1.要求仪器适用于各种类橡胶的硫化特性测试，可通过专用软件输出硫化(弹性)曲线、粘性曲线、全扭矩曲线、粘弹性比曲线、相位角曲线、硫化速率曲线和上下模温度曲线。

2.各种报告格式可自行制作存盘备用,可选择单次测试打印及测试打印﹑曲线再现性打印。

▲3.从测试曲线中,可用鼠标局部放大测试曲线,放大倍数无限.测试曲线对应轴的刻度会随着放大倍数同时变化。

4.技术要求：

4.1模子形态：以密封圈隔绝模心与外框，上下模可完全密闭

4.2温度范围：常温～200℃

4.3温度控制方式：计算机联机操控PID.SSR控制

4.4温度误差：±0.3℃

4.5温度传感器等级：A Class

4.6温度最小读值：0.1℃

▲4.7升温速度：常温～185℃小于6min

▲4.8改变温度所需时间：175℃～190℃＜60s

4.9回温指针：放入胶料合模后温度达到设定值±0.3℃，需要时间≤50s

4.10过冲温度：放入胶料合模后温度过冲≤设定值±0.4℃

4.11振动频率：100cpm

4.12扭矩范围：弹性S’ 1～200lb-in/粘性S” 0.3～200ib-in

4.13压力单位：N、dN、kg、ib

4.14扭矩单位：kg-cm、ib-in、N-m、dN-m

4.15扭矩及压力最小读值：0.001

4.16振动角度：±0.5°、±1°、±2°、±3°（选择一种角度）

4.17测试时间：时间无限制

4.18电源：1∮ AC220V±10%，50/60Hz±3Hz

5.配置要求：

5.1计算机1套;

5.2专用操作软件1套；

5.3三点组合1套（加油润滑，滤水）；

5.4手套2双;

5.5镊子1把;;

5.6 2.5/3/4/5mm各1把；

5.7气管接头1个;

5.8电热片2片(φ76,110V 170W);

5.9上下模通用密封圈20个;

5.10气管1条（配切片机时2条）；

5.11USB线1条；

5.12电源线1条;配件箱1个；

5.13扭力校正器1套+扭力扳手（50Lb.in）；

5.14玻璃纸（2kg）；

5.15密封圈安装治具1套；

5.16尖嘴钳1把；

5.17弹片3片(出口配5片)；

5.18清模钩针1支;

5.19牙刷状铜刷1支（一面为尼龙毛）；

附件8 熔体流动速率测定仪

1.配置要求

1.1主机：1台

1.2砝码（一级砝码为组合件）：8个

1.3水准仪：1个

1.4口模：1个

1.5口模清理棒：1个

1.6装料杆：1个

1.7料斗：1个

1.8取样盘：1个

2.技术要求

2.1挤压出料部分：

出料口直径：Φ2.095±0.005毫米

出料口长度：8.000±0.025毫米

装料筒直径：Φ9.550±0.025毫米

装料筒长度：152±0.1毫米

活塞杆头直径：9.475±0.015毫米

活塞杆头长度：6.350±0.100毫米

2.2标准试验负荷（八级）

1级3.187N 2级： 11.77 N 3级： 21.18 N 4级： 37.26 N  5级： 49.03 N  6级： 98.07 N 7级： 122.58 N  8级：211.82 N

2.3试验负荷相对误差≤0.5%。

2.4温度范围：室温---400℃。

2.5恒温精度：±0.5℃

2.6电源电压：220V±10%   50Hz

2.7仪器可自行修订温度。

2.8工作环境条件：环境温度为10℃—40℃；

▲2.10为保证产品质量，要求生产厂家必须通过环境管理体系ISO14001、职业健康安全管理体系18001、质量管理体系ISO9001的认证，并提供厂家的盖章证明材料。

附件9 热变型维卡软化点温度测定仪

1.执行标准

GB/T 1633热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定、GB/T 8802热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定、GB/T 1634塑料负荷变形温度的测定第1部分：通用试验方法、ISO 2507热塑管及配件 维卡软化温度 第一部分:一般试验方法、ISO 75-1、ISO 75-2、ISO 306、ASTM D 1525、ASTM D 648。

2.技术要求：

2.1全彩色触摸屏，高精度数显千分表测变形，单片机控制，U盘数据存储，实施曲线绘制，可在PC机上对试验数据进行二次处理，试验数据可导出到office软件中进行编辑和排版

★2.2为确保仪器稳定可靠，生产厂家需提供CNAS 能力验证，试验报告结果必须为满意，并提供厂家的盖章的相关证明材料。

3.技术参数

3.1显示方式：全彩色触摸屏

3.2工位数量：：6个

3.3温度测量点：：1个

3.4温度控制范围：：室温～300℃

3.5升温速率：：50℃/h、120℃/h(可设置30℃/h～120℃/h）

3.6最大温度误差：：±0.5℃

3.7形变测量量具：高精度数显千分表

3.8形变测量范围：-1.00mm～8.50mm

3.9试样支承跨距：64mm、100mm

3.10最大形变测量误差：0.005mm

3.11加热介质：甲基硅油

3.12冷却方法：150℃以上自然冷却，150℃以下水冷或自然冷却

★4.须提供生产厂家或总代理出具的售后服务承诺书。

附件10 注塑机

1.配置要求

1.1翼形钥匙Thcoo ：1套

1.2可调垫铁：8件

1.3喷嘴专用扳手：1把

1.4电眼安装板：1盒

1.5 H型全硬钢3-A螺杆，双合金料筒：1套

1.6附标准附件（铁皮料斗、避震脚、标准工具箱）：1 套

2.技术要求

2.1螺杆直径：36mm

2.2注射容量(理论):173cm3

2.3注射重量(PS):157g

2.4注射速率:92g/s

2.5塑化能力:14.9g/s

2.6注射压力:229MPa

2.7注射行程:170mm

2.8螺杆转速:0—220r/min

2.9料筒加热功率:11.75KW

2.10锁模力:1200KN

2.11拉杆内间距(水平×垂直):410×410mm

2.12允许模具厚度(最大):450mm

2.13允许模具厚度(最小):150mm

2.14移模行程:360mm

2.15模板开距(最大):810mm

2.16液压顶出行程:120mm

2.17液压顶出力:33KN

2.18液压顶出杆数量:5PC

2.19油泵电机功率:13KW

2.20油箱容积:155L

2.21最小模具尺寸(水平×垂直):290×290mm

2.22模具平行度

模具厚度

≥150—160mm：50μm

＞160—250mm：60μm

＞250—400mm：80μm

＞400—450mm：100μm

附件11 开炼机

1.仪器要求适用色母粒、PVC、塑胶、颜料的塑化分散，仪器采用电加热专用模具，双辊镜面镀铬，温度均匀。装有的变频器可随意调整辊筒的转速，以满足不同配方之原料的分散。

2.温度范围：常温～300℃

3.温 控 器：LED数码显示器，按键设定输入，数字显示　输出

4.加热方式：电热管

5.升温时间：常温～200℃约需25min

6.温度精度：±3℃

7.辊筒尺寸：Ø150× L320mm

8.辊筒间距：0.05～7mm可调

9.辊筒转速：0～35r/min单变频器调速

10.辊筒表面：HRC 60镜面镀铬

11.转 数 比：1:1.27

12.功    率：8KW安全保护：拉杆急停，膝顶反转等安保装置

13.附    件：1）割料刮刀和盛料盘各1只；

2）油枪1只。

附件12 平板硫化机

1.台面：450*450mm

2.压力：100T

3.温度范围：室温～250℃

4.行程：250mm

5.功率：16.3Kw

6.锁模压力：200kg/cm2

7.机器尺寸：1500*1750*1550mm；

8.电源：380V 3相

9.油缸直径：200mm

附件13 电动搅拌机

1.最大搅拌量 (H2O)：20L

2.电机输入/出功率：70W/35W

3.转速显示：LED，无极调速

4.速度范围：60-2000 rpm

5.最大粘度：10000mpas

6.搅拌轴最大输出功率：26W

★7.搅拌轴最大转矩：150Ncm

8.在60转时,搅拌轴最大转矩(过载)：300Ncm

9.在100转时,搅拌轴最大转矩：150Ncm

10.在1000转时,搅拌轴最大转矩：24Ncm

★11.速度范围 I (50 Hz)：60 - 500 1/min；速度范围 II (50 Hz)：240 - 2000 1/min

★12.速度范围 I (60 Hz)：72 - 600 1/min；速度范围 II (60 Hz)：288 – 2400 1/min

13.转夹头夹持范围：0.5--10mm

14.空心轴，内径：10.5mm

★15.穿透式搅拌桨，使搅拌器适用于各种类型的容器和样品

16.延长臂直径：13mm，延长臂长度：160mm

▲17.为保障产品的安全使用，产品必须通过ISO9001，UL及CE认证，并提供相关证明材料。

附件14 水浴锅

1.消耗功率：500W

2.控温范围：RT+5～99℃

3.恒温波动度：±0.5℃

4.跟踪报警：±2℃

5.容积：4.9L

6.孔数：2孔